## 总览
序列总览
序列信息
名称： |  | 永久性气体和烃类分析-0916 |  |  | 创建日期： | 2022-08-19 13:09
目录： |  | 序列 |  |  | 创建者： | ISQ7000
数据仓： |  | Data |  |  | 更新日期： | 2022-09-19 08:43
进样数： |  | 11 |  |  | 更新者： | ISQ7000
进样信息
序号 | 进样名称 | 位置 | 类型 | 级别 | 进样时间 | 状态
1 | rsd-1 | 14 | 校正标准品 | 1 | 2022-09-16 13:28 | 已完成
2 | rsd-1 | 15 | 空白 |  | 2022-09-16 13:39 | 已完成
3 | rsd-1 | 16 | 空白 |  | 2022-09-16 13:49 | 已完成
4 | rsd-1 | 17 | 空白 |  | 2022-09-16 13:59 | 已完成
5 | rsd-1 | 18 | 空白 |  | 2022-09-16 14:09 | 已完成
6 | rsd-1 | 19 | 空白 |  | 2022-09-16 14:19 | 已完成
7 | rsd-1 | 20 | 空白 |  | 2022-09-16 14:30 | 已完成
8 | rsd-1 | 21 | 空白 |  | 2022-09-16 14:40 | 已完成
9 | rsd-1 | 22 | 空白 |  | 2022-09-16 14:50 | 已完成
10 | rsd-1 | 23 | 空白 |  | 2022-09-16 15:00 | 已完成
11 | rsd-1 | 24 | 空白 |  | 2022-09-16 15:11 | 已完成

## 积分
色谱图和结果
进样信息
进样名称： |  | rsd-1 |  |  | 运行时间 (min)： | 7.9983
瓶号： |  | 15 |  |  | 进样量： | 20
进样类型： |  | 空白 |  |  | 通道： | FrontDetector
校正级别： |  |  |  |  | 波长： | n.a.
仪器方法： |  | 永久性气体和烃类分析方法 |  |  | 带宽： | n.a.
处理方法： |  | 永久气体和烃类分析 |  |  | 稀释因子： | 1
进样日期/时间： |  | 2022-09-16 13:39 |  |  | 样品重量： | 1
色谱图
积分结果
序号 | 峰名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 相对峰面积 | 相对峰高 | 样品量
|  | min | pA*min | pA | % | % | %
FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector
1 | 甲烷 | 1.4533 | 46.2336 | 3286.989 | 13.0951 | 23.2583 | 5.9488
2 | 乙烷 | 1.765 | 75.0429 | 5122.5957 | 21.2549 | 36.2469 | 4.9609
3 | 乙烯 | 2.2367 | 44.545 | 2010.7883 | 12.6168 | 14.2281 | 2.9133
4 | 丙烷 | 3.2283 | 185.1642 | 3631.4953 | 52.4454 | 25.696 | 7.9294
5 | 乙炔 | 5.6467 | 2.0754 | 80.6489 | 0.58784 | 0.57066 | 0.11924
总和: |  |  | 353.0612 | 14132.5172 | 100 | 100
序号 | 峰名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 相对峰面积 | 相对峰高 | 样品量
|  | min | pA*min | pA | % | % | %
FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector
1 | 甲烷 | 1.4533 | 46.2336 | 3286.989 | 13.0951 | 23.2583 | 5.9488
2 | 乙烷 | 1.765 | 75.0429 | 5122.5957 | 21.2549 | 36.2469 | 4.9609
3 | 乙烯 | 2.2367 | 44.545 | 2010.7883 | 12.6168 | 14.2281 | 2.9133
4 | 丙烷 | 3.2283 | 185.1642 | 3631.4953 | 52.4454 | 25.696 | 7.9294
5 | 乙炔 | 5.6467 | 2.0754 | 80.6489 | 0.58784 | 0.57066 | 0.11924
总和: |  |  | 353.0612 | 14132.5172 | 100 | 100
序号 | 峰名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 相对峰面积 | 相对峰高 | 样品量
|  | min | mV*min | mV | % | % | %
AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector | AuxLeftDetector
1 | CO2 | 2.1033 | 2.8351 | 27.4874 | 5.6381 | 8.9565 | 2.9896
2 | O2 | 2.805 | 0.3726 | 5.5225 | 0.74099 | 1.7995 | 0.52547
3 | N2 | 3.2133 | 41.9033 | 234.6321 | 83.3325 | 76.4524 | 0.99599
4 | CH4 | 4.2967 | 3.9593 | 33.7004 | 7.8737 | 10.9809 | 5.9374
5 | CO | 6.56 | 1.2142 | 5.5573 | 2.4147 | 1.8108 | 1.5131
总和: |  |  | 50.2845 | 306.8997 | 100 | 100

## 校正
校正
校正信息 |  | 甲烷
校正类型： |  | Lin, AddZero |  |  | 截距 (C0)： |  | -9.5056e-15
评估类型： |  | 峰面积 |  |  | 斜率 (C1)： |  | 7.772
校正点数： |  | 2 |  |  | 曲率 (C2)： |  | 0
禁用的校正点数： |  | 0 |  |  | R-平方： |  | 1
校正图 |  | 甲烷
校正结果 |  | 甲烷
序号 | 进样名称 | 校正 | X 值 | Y 值 | Y 值 | 峰面积 | 峰高
|  | 级别 |  |  |  | pA*min | pA
|  |  | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector
|  |  | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷
1 | rsd-1 | 1 | 5.98 | 46.4764 | 46.4764 | 46.4764 | 3285.435
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.

## 峰分析
峰分析
进样信息
进样名称： |  | rsd-1 |  |  | 运行时间 (min)： | 7.9983
瓶号： |  | 15 |  |  | 进样量： | 20
进样类型： |  | 空白 |  |  | 通道： | FrontDetector
校正级别： |  |  |  |  | 波长： | n.a.
仪器方法： |  | 永久性气体和烃类分析方法 |  |  | 带宽： | n.a.
处理方法： |  | 永久气体和烃类分析 |  |  | 稀释因子： | 1
进样日期/时间： |  | 2022-09-16 13:39 |  |  | 样品重量： | 1
色谱图
峰结果
序号 | 峰名称 | 保留时间 | 峰宽 (50%) | 类型 | 分离度 (EP) | 不对称度 (EP) | 塔板数 (EP)
|  | min | min
FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector
1 | 甲烷 | 1.4533 | 0.013421 | BMB | 13.5211 | 1.0569 | 64959
2 | 乙烷 | 1.765 | 0.013778 | BMB | 16.2945 | 1.3041 | 90912
3 | 乙烯 | 2.2367 | 0.020379 | BMB | 17.3067 | 2.0401 | 66736
4 | 丙烷 | 3.2283 | 0.047235 | BMB | 40.4281 | 5.2768 | 25879
5 | 乙炔 | 5.6467 | 0.023351 | BMB | n.a. | 1.7284 | 323967

## SST
色谱图和 SST 结果
进样信息
进样名称： |  | rsd-1 |  | 运行时间 (min)： | 7.9983
瓶号： |  | 15 |  | 进样量： | 20
进样类型： |  | 空白 |  | 通道： | FrontDetector
校正级别： |  |  |  | 波长： | n.a.
仪器方法： |  | 永久性气体和烃类分析方法 |  | 带宽： | n.a.
处理方法： |  | 永久气体和烃类分析 |  | 稀释因子： | 1
进样日期/时间： |  | 2022-09-16 13:39 |  | 样品重量： | 1
色谱图
SST 结果
序号 | 名称 | 进样条件 | 峰 | 测试结果 | 进样
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
| 已执行的测试用例数目: | n.a. | 总结果: | #VALUE!

## 总结
总结
序列信息
名称： |  | 永久性气体和烃类分析-0916 |  |  | 创建日期： | 2022-08-19 13:09
目录： |  | 序列 |  |  | 创建者： | ISQ7000
数据仓： |  | Data |  |  | 更新日期： | 2022-09-19 08:43
进样数： |  | 11 |  |  | 更新者： | ISQ7000
按组分 |  | 甲烷
序号 | 进样名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 样品量 | 相对峰面积 | 峰类型
|  | min | pA*min | pA | % | %
|  | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector | FrontDetector
|  | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷 | 甲烷
1 | rsd-1 | 1.4533 | 46.4764 | 3285.435 | 5.98 | 13.0934 | BMB
2 | rsd-1 | 1.4533 | 46.2336 | 3286.989 | 5.9488 | 13.0951 | BMB
3 | rsd-1 | 1.4533 | 46.2156 | 3285.6611 | 5.9464 | 13.1019 | BMB
4 | rsd-1 | 1.4533 | 46.5276 | 3296.5602 | 5.9866 | 13.0967 | BMB
5 | rsd-1 | 1.4533 | 43.426 | 3064.618 | 5.5875 | 13.0427 | BMB
6 | rsd-1 | 1.4533 | 46.2627 | 3272.1271 | 5.9525 | 13.0907 | BMB
7 | rsd-1 | 1.455 | 45.3347 | 3219.0773 | 5.8331 | 13.0885 | BMB
8 | rsd-1 | 1.455 | 45.7508 | 3256.5789 | 5.8866 | 13.0714 | BMB
9 | rsd-1 | 1.4533 | 45.7359 | 3243.8551 | 5.8847 | 13.0966 | BMB
10 | rsd-1 | 1.455 | 45.667 | 3245.2042 | 5.8759 | 13.081 | BMB
11 | rsd-1 | 1.4533 | 45.6176 | 3237.7916 | 5.8695 | 13.0986 | BMB

## 审计追踪
审计追踪
进样信息
进样名称： |  | rsd-1 | 运行时间 (min)： | 7.9983
瓶号： |  | 15 | 进样量： | 20
进样类型： |  | 空白 | 通道： | FrontDetector
校正级别： |  |  | 波长： | n.a.
仪器方法： |  | 永久性气体和烃类分析方法 | 带宽： | n.a.
处理方法： |  | 永久气体和烃类分析 | 稀释因子： | 1
进样日期/时间： |  | 2022-09-16 13:39 | 样品重量： | 1
日期时间 | 保留时间 | 命令/信息
(UTC+08:00) | min
13:36:32 |  | 进样"chrom://desktop-ad7r3fv/Data/序列/永久性气体和烃类分析-0916.seq/221.smp"的审计追踪。仪器 GCMS 上执行 2022/9/16(仪器控制器 DESKTOP-AD7R3FV)。
13:36:32 |  | 进样16 "rsd-1"开始，使用仪器方法"永久性气体和烃类分析方法"。
13:36:32 |  | Log Pressure.Nominal: 7.00 kPa
13:36:33 |  | 新的运行状态: 等待就绪
13:36:33 | 0.000 | 进入阶段 "Instrument Setup"
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier6.FlowMode = PressureCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier5.FlowMode = PressureCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier4.FlowMode = PressureCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier3.FlowMode = FlowCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier2.FlowMode = PressureCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier1.FlowMode = PressureCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.FlowMode = FlowCtrl
13:36:33 | 0.000 | GC.PrepRunTimeout = 999.00 min
13:36:33 | 0.000 | GC.EquilibrationTime = 0.10 min
13:36:33 | 0.000 | GC.ReadyDelay = 0.00 min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.SplitMode = Split
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.SplitFlow.Nominal = 100.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.SplitFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.PurgeFlow.Nominal = 5.000 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.PurgeFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.VacuumCorrection = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.GasSaverFlow = 20.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.GasSaverTime = 2.50 min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.GasSaverCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.Temperature.Nominal = 250 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.Data_Collection_Rate = 10 Hz
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.AirFlow.Nominal = 350.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.AirFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.MakeupFlow.Nominal = 20.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.MakeupFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.H2Flow.Nominal = 35.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.H2FlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.Temperature.Nominal = 200 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.Flame = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.FlameoutRetry = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.LitOffset = 1.0 pA
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.PeakWidth = Standard
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.Data_Collection_Rate = 10 Hz
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.Polarity = Positive
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.RefFlow.Nominal = 1.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.RefFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.Temperature.Nominal = 200 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.ColumnSource = AuxCarrier1
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.Filament = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.PeakWidth = Standard
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.Data_Collection_Rate = 10 Hz
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.Polarity = Negative
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.RefFlow.Nominal = 1.0 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.RefFlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.Temperature.Nominal = 200 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.ColumnSource = AuxCarrier4
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.Filament = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.PeakWidth = Standard
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent1.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent2.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent3.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent4.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent5.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent6.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent7.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxOvenEvent8.InitialState = Off
13:36:33 | 0.000 | GC.Heater3.Temperature.Nominal = 90 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.Heater3.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.FlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier1.PressureCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier2.PressureCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier3.FlowCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier4.PressureCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier5.PressureCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier6.PressureCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.TempCtrl = On
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier6.TimedPressure = 14.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | 进入阶段 "Equilibration"
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontInlet.Flow.Nominal = 1.000 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier1.Pressure.Nominal = 370.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier2.Pressure.Nominal = 320.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier3.Flow.Nominal = 3.000 ml/min
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier4.Pressure.Nominal = 250.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier5.Pressure.Nominal = 220.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | GC.Temperature.Nominal = 60.0 °C
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxCarrier6.Pressure.Nominal = 7.00 kPa
13:36:33 | 0.000 | 进入阶段 "Inject Preparation"
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.Autozero
13:36:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.Autozero
13:36:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.Autozero
13:36:33 | 0.000 | 等待GC.Ready
13:36:37 | 0.000 | 记录Ready: Ready
13:38:06 | 0.000 | 新的运行状态: 等待平衡时间。
13:38:12 | 0.000 | 新的运行状态: 正在等待预运行键
13:38:12 | 0.000 | 记录RunState: StandBy
13:38:12 | 0.000 | 发送预运行命令到 GC。
13:38:12 | 0.000 | 记录RunState: PrepRun
13:38:13 | 0.000 | Log Pressure.Nominal: 14.00 kPa
13:38:13 | 0.000 | 新的运行状态: 正在执行预运行事件
13:38:33 | 0.000 | 新的运行状态: 正在等待启动键
13:38:33 | 0.000 | 记录RunState: Ready
13:38:33 | 0.000 | 记录Ready: Ready
13:38:33 | 0.000 | 等待完成
13:38:33 | 0.000 | 进入阶段 "Inject"
13:38:33 | 0.000 | InjectValve.Inject
13:38:33 | 0.000 | 记录Position: 15
13:38:33 | 0.000 | 记录Volume: 20.0 [μl]
13:38:33 | 0.000 | 忽略进样命令，因为进样是一个空白运行。
13:38:33 | 0.000 | 进入阶段 "Start Run"
13:38:33 | 0.000 | GC.FrontDetector.AcqOn
13:38:33 | 0.000 | GC.AuxLeftDetector.AcqOn
13:38:33 | 0.000 | GC.AuxRightDetector.AcqOn
13:38:33 | 0.000 | 进入阶段 "Run"
13:38:33 | 0.000 | 分析正在启动。
13:38:33 | 0.005 | 分析已启动。
13:38:33 | 0.010 | GC.AuxOvenEvent1.State = On
13:38:33 | 0.010 | GC.AuxOvenEvent3.State = On
13:38:33 | 0.010 | GC.AuxOvenEvent4.State = On
13:38:33 | 0.010 | GC.AuxOvenEvent5.State = On
13:38:33 | 0.011 | 新的运行状态: 正在运行
13:38:33 | 0.011 | 记录RunState: Run
13:38:33 | 0.011 | 记录Ready: NotReady
13:39:27 | 0.900 | GC.AuxOvenEvent4.State = Off
13:39:33 | 1.000 | GC.AuxOvenEvent3.State = Off
13:39:39 | 1.100 | GC.AuxOvenEvent2.State = On
13:40:33 | 2.000 | GC.AuxCarrier6.TimedPressure = 6.00 kPa
13:41:03 | 2.500 | GC.AuxOvenEvent1.State = Off
13:41:03 | 2.500 | GC.AuxOvenEvent2.State = Off
13:41:33 | 3.000 | GC.Temperature.Nominal 梯度开始= 60.0 °C， 结束= 180.0 °C，持续时间= 4.000 min
13:45:33 | 7.000 | GC.Temperature.Nominal = 180.0 °C
13:46:33 | 8.000 | GC.Temperature.Nominal = 180.0 °C
13:46:33 | 8.000 | 进入阶段 "Stop Run"
13:46:33 | 8.000 | GC.FrontDetector.AcqOff
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxLeftDetector.AcqOff
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxRightDetector.AcqOff
13:46:33 | 8.000 | GC.FrontInlet.Flow.Nominal = 1.000 ml/min
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier1.Pressure.Nominal = 370.00 kPa
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier2.Pressure.Nominal = 320.00 kPa
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier3.Flow.Nominal = 3.000 ml/min
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier4.Pressure.Nominal = 250.00 kPa
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier5.Pressure.Nominal = 220.00 kPa
13:46:33 | 8.000 | GC.AuxCarrier6.Pressure.Nominal = 7.00 kPa
13:46:33 | 8.000 | 正在终止仪器方法 chrom://desktop-ad7r3fv/Data/序列/永久性气体和烃类分析-0916.seq/永久性气体和烃类分析方法.instmeth。正在等待仪器完成当前进样的处理....
13:46:33 | 8.000 | 分析正在停止。
13:46:36 | 8.057 | 记录Ready: Ready
13:46:38 | 8.098 | 记录RunState: Cool
13:46:38 | 8.098 | 新的运行状态: 冷却
13:46:39 | 8.104 | Log Temperature.Nominal: 60.0 °C
13:46:44 | 8.198 | 新的运行状态: 等待就绪
13:46:44 | 8.198 | 记录RunState: NotReady
13:46:44 | 8.198 | 点击确定以终止仪器方法chrom://desktop-ad7r3fv/Data/序列/永久性气体和烃类分析-0916.seq/永久性气体和烃类分析方法.instmeth。
13:46:44 |  | 进样"rsd-1"结束。

## 色谱图
色谱图